螺旋断层放射治疗系统主要技术要求

| 序号 | 招标技术规格与要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 放射治疗系统 |  |
| 1、 | 主机核心结构基本要求 |  |
| 1.1 | 设备信息及类型 | 所投设备必须具备螺旋CT或四维CBCT成像功能，且必须为2015年后CFDA首次注册上市的高端放射治疗系统。 |
| 1.2 | 机架结构 | 环形机架 |
| 1.3 | 加速管类型 | 驻波 |
| 1.4 | 加速器去均整块技术（FFF模式） | 具备 |
| 1.5 | 微波功率系统 | 磁控管 |
| 1.6 | 微波输出的峰值功率 | ≥2.5MW |
| 1.7 | 一次摆位长靶区照射范围 | 不小于60cm X 40cm（长X宽） |
| 1.8 | 一次摆位多靶区照射能力 | 具备 |
| 1.9 | 治疗模式 | 具备多弧容积调强放疗或螺旋断层放疗模式 |
| 1.10 | 计算机控制系统 | 数字化 |
| 1.11 | 治疗安全性 | 加速器治疗系统及成像系统等移动部件应隐藏于机架中，避免与治疗床或患者的碰撞风险。 |
| 1.12 | 射束屏蔽系统 | 机架内应安装射束屏蔽系统以降低机房内散射线保护患者，并降低机房射线防护要求。 |
| 2、 | X射线束特性: |  |
| 2．1 | X线能量 | 6MV |
| 2．2 | X线常规剂量率（等中心） | ≥850MU/min |
| 2．3 | X线剂量率稳定性（在2min内变化） | <±2％ |
| 2．4 | 靶 | 一体化固定靶 |
| 2．5 | 束流击靶点尺寸 | 不超过2mm直径的圆点 |
| 2．6 | 射野半影 | ≤5mm |
| 2．7 | X线泄漏 | 在垂直于射野中心轴并通过等中心的平面内，最大射野外，辐射≤0.3%；射野内，准直器闭合時，辐射 ≤0.5% |
| 3、 | 剂量监测系统 |  |
| 3.1 | 电离室结构 | 采用独立双通道全封闭电离室 |
| 3.2 | 电离室剂量精度 | ≤1% |
| 3.3 | 电离室剂量线性度 | ≤1% |
| 3.4 | 设备安全连锁系统 | 具有多重安全联锁装置，请提供支持材料。 |
| 4、 | 多叶准直器系统（MLC） |  |
| 4.1 | 叶片数量 | ≥60片 |
| 4.2 | 叶片驱动机制 | 气动式 |
| 4.3 | 单个叶片在等中心平面的最小投影宽度 | ≤6.5mm |
| 4.4 | 单个叶片运动能力 | 可完全穿过射野中线至对侧 |
| 4.5 | 叶片开闭状态切换 | ≤30ms |
| 4.6 | 叶片间漏射 | ≤0.25% |
| 4.7 | 叶片的验证 | 实时的叶片开关状态验证 |
| 4.8 | 叶片调强时可产生的最小射野（IMRT分辨率）（mm×mm ）（在等中心处） | ≤25×6.25 |
| 4.9 | 等中心射野尺寸 | 2.5cmX0.625cm 至 5.0cmX 40cm |
| 4.10 | 叶片厚度（mm） | ≥100mm |
| 4.11 | 初级准直器厚度（mm） | ≥130mm |
| 5、 | 机械运动系统 |  |
| 5.1 | 机架孔径（cm） | ≥85 |
| 5.2 | 机架连续旋转 | 可360°螺旋运动 |
| 5.3 | 机架旋转精度 | ≤0.1° |
| 5.4 | 等中心精度 | ≤0.5mm |
| 5.5 | 源轴距（SAD）（cm） | ≥85 |
| 5.6 | 机架最大旋转速度 | ≥6RPM（圈/分钟） |
| 5.7 | 等中心高度（距离治疗室地面） | ≤113cm |
| 6、 | 治疗床系统 |  |
| 6.1 | 运动控制 | 调速电机控制，可无级调速运动 |
| 6.2 | 负载能力 | 200KG |
| 6.3 | 治疗床面板 | 碳纤维 |
| 6.4 | 床面运动方式 | 可在垂直、前后、左右六个方向运动 |
| 6.5 | 床面最大运动速度（mm/sec，Y轴方向） | ≥70 |
| 6.6 | 治疗床运动重复性精度（mm） | ≤±0.5 |
| 6.7 | 治疗床运动定位精度（mm） | ≤±1 |
| 6.8 | 垂直最大移动距离（mm） | ≥535 |
| 6.9 | 前后（水平）最大移动范围（mm） | ≥1700 |
| 6.10 | 左右移动范围（mm） | ±25 |
| 6.11 | 手动控制 | 除了由电机控制运动之外，提供的治疗床运动均能由手动方式控制 |
| 7、 | 影像引导系统 |  |
| 7.1 | 影像系统 | 螺旋CT或CBCT |
| 7.2 | 成像射束类型 | 扇形束 |
| 7.3 | 探测器类型 | 电离室 |
| 7.4 | 成像分辨率 | ≥512×512（0.78mm像素） |
| 7.5 | 空间（对比）分辨率（10%MTF） | ≥标称0.5线对/毫米 |
| 7.6 | 密度分辨率（软组织对比度） | ≥2% for 20mm 物体 |
| 7.7 | 图像噪声 | ≤4% |
| 7.8 | 图像均匀性 | ≤2.5% |
| 7.9 | 等中心处FOV（cm） | ≥39 |
| 7.10 | 射线束特性 |  |
| 7.10.1 | 成像射线束 |  |
| 7.10.1.1 | X线能量（MV） | ≤3.5 |
| 7.10.1.2 | 成像X线焦点（mm） | ≤1.6 |
| 7.10.1.3 | 可用扫描厚度（mm） | 1,2,3,4,6 |
| 7.10.1.4 | 扫描时间（3mm层厚扫描15cm长度）（min） | ≤2 min |
| 7.10.1.5 | 患者接收MVCT的剂量（cGy） | ≤3 |
| 7.11 | 图像配准方式 | 手动或自动，软组织或骨性配准 |
| 7.12 | 图像重建算法 | 滤波反投影 |
| 8、 | 螺旋断层调强功能 |  |
| 8.1 | 螺旋断层调强放疗模式 | 治疗中机架连续螺旋运动，射线从360°方向经超高速二元光栅调制后对肿瘤靶区实施照射。 |
| 8.2 | 治疗床运动方式 | 治疗过程中，治疗床搭载患者匀速步进运动，速度由计划自动设置。 |
| 8.3 | 单次计划最大照射范围 | 不小于60cm X 40cm（长X宽） |
| 9、 | 激光定位灯 |  |
| 9.1 | 数量 | 固定激光灯2个和可移动激光定位灯5个 |
| 9.2 | 定位精度（mm ） | ≤±0.25 |
| 9.3 | 定位范围（cm） | 0 - 40 |
| 9.4 | 移动速度（mm/s） | 可变，0.2 - 100 |
| 二、 | 计算机控制系统 |  |
| 1、 | 服务器系统 |  |
| 1.1 | 光纤网络存储器 |  |
| 1.1.1 | RAID控制器数量（个） | ≥2 |
| 1.1.2 | SAS硬盘容量（GB）和数量（个） | ≥300×6 |
| 2、 | 操作工作站 |  |
| 2.2.1 | 工作站硬件配置 |  |
| 2.2.1.1 | 处理器 | 优于四核“Intel Xeon” 2GHz 处理器 |
| 2.2.1.2 | 内存（GB） | ≥4 |
| 2.2.1.3 | 硬盘（GB） | ≥930 |
| 2.2.1.4 | 显示器尺寸（"） | ≥20 |
| 2.2.1.5 | 操作系统 | 正版microsoft window操作系统 |
| 2.2.1.6 | 网络接口 | 两个千兆以太网口 |
| 2.2.2 | 软件功能要求 |  |
| 2.2.2.1 | 图像采集/重建 | 最短可以10秒内完成机架旋转360度,采集MVCT图像并同步进行图像重建 |
| 2.2.2.2 | 图像处理 | 有视图管理工具栏等,包括：窗宽/窗位调节,放大/缩小，编辑/处理等 |
| 2.2.2.3 | 图像配准 | 可以手动和自动进行计划CT图像和验证MVCT图像配准 |
| 2.2.2.4 | 操作监控系统 | 全数字化控制系统，实时监控加速器主要参数 |
| 三、 | 治疗计划系统 |  |
| 1、 | 计划工作站 |  |
| 1.1 | 工作站数量 | 1套 |
| 1.2 | 工作站硬件配置 |  |
| 1.2.1 | 处理器 | 优于四核“Intel Xeon” 2GHz 处理器 |
| 1.2.2 | 内存（GB） | ≥4 |
| 1.2.3 | 硬盘（GB） | ≥930 |
| 1.2.4 | 显示器尺寸（"） | ≥20 |
| 1.2.5 | 操作系统 | 正版microsoft windows操作系统 |
| 1.2.6 | 网络接口 | 千兆以太网口 |
| 1.3 | 软件功能要求 |  |
| 1.3.1 | 轮廓勾画 | 具备各器官轮廓勾画或修改等功能 |
| 1.3.2 | 计划设计 |  |
| 1.3.2.1 | 逆向调强计划 | 支持 |
| 1.3.2.2 | 射野宽度选择 | 支持 |
| 1.3.2.3 | 螺距值选择 | 支持 |
| 1.3.2.4 | 剂量体积约束函数 | 支持 |
| 1.3.2.5 | 多叶光栅MLC动态调强 | 支持 |
| 1.3.2.6 | 根据调强计划自动生成子野序列和机架旋转速度 | 支持 |
| 1.3.2.7 | 剂量分布图转移到体模 | 支持 |
| 1.3.3 | 计划视图工具 |  |
| 1.3.3.1 | 四视窗显示 | 支持 |
| 1.3.3.2 | 横断面、矢状面、冠状面视图 | 支持 |
| 1.3.3.3 | 视窗属性可变 | 支持 |
| 1.3.3.4 | 显示选择： | 改变颜色、透明度和虚实；开关轮廓；窗宽、窗位调节 |
| 1.3.3.5 | 患者方向图标 | 支持 |
| 1.3.3.6 | 显示绝对剂量 | 支持 |
| 1.3.3.7 | 所有显示可旋转和放大 | 支持 |
| 1.3.4 | 叠加算法逐点修正CT密度值 | 支持 |
| 1.3.5 | 患者模型的三维体积重建 | 支持非等层厚方式、非等层间距扫描方式、分次检查合并功能 |
| 1.3.6 | 患者录入和轮廓勾画 | 逐点和连续勾画 |
| 1.3.7 | 实时交互显示 | 支持 |
| 1.3.8 | 图像灰度 | 可任意调整，预设3种窗宽窗位 |
| 1.3.9 | 计划输出 | 支持硬拷贝到打印机/绘图仪 |
| 1.3.10 | 计划评估 | 可以进行DVH的计算和显示，包括：积分和微分DVH的计算，能同时显示单/多个器官的DVH |
| 1.3.11 | 调强图像显示与处理 | 用户界面要求，有视图管理工具栏、图像编辑功能和定位匹配功能。 |
| 1.3.12 | 剂量验证 | 可以实现剂量验证功能，即对实际照射的剂量分布与理论的剂量分布进行评估和分析 |
| 1.3.13 | 治疗计划模型的建立 | 出厂前完成加速器的数据采集拟合和建模的工作 |
| 2、 | 网络连接与传输 |  |
| 2.1 | DICOM 3.0接口 | 系统可接受符合DICOM3.0协议的CT图像 |
| 2.2 | DICOM-RT接口 | 系统可接受第三方系统（TPS）的轮廓线等数据（RT Structure） |